东莞市凤岗医院

招 标 文 件

项目编号：441900-23-201811-2321005-0008

项目名称：医疗设备采购

东莞市聚福招标代理有限公司

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  用户需求书	7

第三章  投标人须知	21

一、说明	22

1.	定   义	22

2.	招标范围及资金来源	22

3.	合格的投标人要求	22

4.	踏勘现场	22

5.	合格的货物、服务及验收	23

6.	投标费用	24

二、招标文件	24

7.	招标文件的组成	24

8.	招标文件的澄清和修改	24

三、投标文件的编制	25

9.	投标文件语言和计量单位	25

10.	投标文件的组成	25

11.	投标文件的编写	25

12.	投标报价	26

13.	投标文件的装订、封装和签署	26

14.	投标样品	27

15.	投标有效期	27

16.	投标保证金	27

四、投标文件的递交	29

17.	递交投标文件要求	29

18.	投标文件的修改和撤回	29

五、开标和评标	29

19.	开标	29

20.	评标过程的保密性	30

21.	评标委员会	30

22.	评标原则	30

23.	评标方法和程序	31

24.	投标文件的初审	31

25.	投标文件的澄清	32

26.	投标文件的详细评审	33

六、授予合同	35

27.	中标通知书	35

28.	文件核对	35

29.	质疑与回复	35

30.	签署合同	36

31.	履约保证金	36

32.	招标代理服务费	37

33.	解释权	38

第四章  合同格式	39

第五章  投标文件组成及参考格式	45

一、唱标信封（参考格式）	46

开标一览表	47

分项报价表	48

投标保证金汇入情况说明	49

二、投标文件（参考格式）	50

评分内容索引	52

投标函	53

承诺书	54

享受政府采购政策的证明材料和货物清单表	55

法定代表人证明书	58

法定代表人授权委托书	59

资格文件声明函	60

投标人基本情况	61

交纳服务费承诺书	62

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	63

商务条款响应一览表	64

项目业绩	65

项目负责人及管理技术人员	66

货物清单	67

技术条款响应一览表	68

政府采购投标担保函（包  ）	69

政府采购履约担保函（包   ）	71

# 第一章  投标邀请

投标邀请

东莞市聚福招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市凤岗医院（以下简称“采购人”）的委托，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，对医疗设备采购项目以公开招标方式进行采购，欢迎有实施能力和符合资格条件的国内供应商参加投标。现将该项目招标文件进行公示，公示日期为2018年11月08日至2018年11月15日。

一、项目内容

- 项目编号：441900-23-201811-2321005-0008

- 项目名称：医疗设备采购

- 采购内容、需求及需要落实的政府采购政策：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 分项采购预算 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 血液透析机 | 2台 | 56万元 | 154万元 |
|  | 血液透析滤过机 | 1台 | 38万元 |  |
|  | 低频电子脉冲/红外线治疗仪（乳腺治疗仪） | 1台 | 60万元 |  |
| B | 神经肌肉刺激治疗仪 | 1台 | 45万元 | 154万元 |
|  | 电子阴道镜数字成像系统 | 1台 | 20万元 |  |
|  | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1台 | 38万元 |  |
|  | 宫腔镜 | 1台 | 25万元 |  |
|  | 神经外科动力系统 | 1台 | 26万元 |  |

备注：1）本项目的技术参数要求等详见招标文件“第二章  用户需求书”。

2）需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、节能产品、环保产品。

二、投标人资格要求：

- 在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

    - 具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供书面声明）；

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

- 所投产品为医疗器械的，投标人为制造商的应依法取得《医疗器械生产企业许可证》或国家规定的相关证件，为代理商或经销商的应依法取得《医疗器械经营企业许可证》或国家规定的相关证件，食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人应提供《医疗器械注册证》（含附件）。

- 采购代理机构会在投标截止日当天通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并做好信用信息查询记录和证据留存。采购代理机构对供应商的信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 本项目不接受联合体。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

- 获取招标文件方式：现场购买。

- 获取招标文件时间：2018年11月08日起至2018年11月15日（节假日除外），9:00-12:00，14:00-17:00（北京时间）。

- 获取招标文件地点：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦705.707号

- 投标人在购买招标文件时（自带U盘拷贝招标文件电子文档）须携带营业执照或事业单位法人证书副本、税务登记证国税地税副本、企业组织机构代码证副本（或“统一社会信用代码”的营业执照）及投标人资格要求中的证件复印件（加盖单位公章）。

- 招标文件售价：人民币150元（售后不退）。

- 依据《关于做好政府采购供应商建档入库的通知》，凡参与东莞市政府采购活动的供应商，应在采购结果公示前自行通过东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）或东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）进行建档入库，已在市公共资源交易中心入库（企业身份为“政府采购类”）的除外。供应商如未在省采购系统注册，也需要在采购结果公示前自行在省采购系统进行注册。由于供应商注册不及时而导致采购结果公示推迟的，由供应商承担相关责任。

- 购买了招标文件而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

四、递交投标文件、投标截止及开标时间及地点

- 递交投标文件时间：2018年11月29日09:00-09:30（北京时间）。

- 投标截止及开标时间：2018年11月29日09:30（北京时间）。

- 递交投标文件及开标地点：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦705.707号

- 开标事宜：届时请投标人的法定代表人或授权代表务必携带有效身份证明出席开标会。

五、本项目收取投标保证金，投标保证金须严格按招标文件“第三章投标人须知第16点”要求提交，未按规定提交投标保证金的将作为无效投标处理。

六、采购人、采购代理机构名称、地址和联系方式：

采购人名称：东莞市凤岗医院

地    址：东莞市凤岗镇凤平路13号

联 系 人：杨小姐

电    话：0769-82856616

采购代理机构名称：东莞市聚福招标代理有限公司

地    址：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦705.707号

联 系 人：张小姐

电    话：0769-88871018

传    真：0769-88870738

# 第二章  用户需求书

注：1、以下带★号参数为必备条款，不满足将按无效投标处理；带▲号参数为重要条款，不满足将严重扣分。

2、以下所提供的技术参数其目的仅是为了使投标人更加准确地了解招标技术要求，不构成对投标人所报品牌的任何约束。

3、本项目包A的核心产品为血液透析机，包Ｂ的核心产品为神经肌肉刺激治疗仪。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（得分相同的，推荐投标报价最低的；得分且投标报价相同的，推荐技术得分最高的），其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第一部分  总体要求

  - 交货期：签定合同后一个月内供货，所供设备为出厂日期一年内生产。

（交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期）

  - ★付款方式：

签订合同后10日内采购人支付合同总金额的20%的预付款，合同设备到采购人指定地点交付并安装后，试运行一个月内组织验收，验收合格后凭：

1)合同；

2)供应商开具的正式全额发票；

3)验收调试合格及培训报告；

4)中标通知书；

5）收货证明（销售单）；

上述资料起10日内采购人再付合同金额的75%；验收合格之日起，一年内支付余下的5%。

  - 交货地点：东莞市凤岗医院或采购人指定地点。

  - 售后服务与技术支持：

  - 免费送货及安装调试，免费提供培训。货物保修期按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（技术需求中另有要求的除外）（用户单位验收之日起计算）且终身维护，具体要求详见技术需求。

  - 投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。

五、★供应商报价：供应商需提供分项报价，并且报价不能超过分项采购预算。

六、本项目包A（血液透析机、血液透析滤过机），包B（神经肌肉刺激治疗仪、宫腔镜、神经外科动力系统）可以采购进口产品。

七、提供耗材项目报价。

第二部分  技术需求

包A：

一、血液透析机  	2台

（一）用途：用于进行肾功能替代治疗。

（二）一般规格和要求：

1、血液透析机主机

    - 具有常规碳酸盐/醋酸盐模式。

    - 血液监测部分具有动、静脉压力监测功能。

    - 血液监测部分具有肝素泵，并可设定停止时间和累积输注量,肝素追加量等。

    - ▲中文操作界面，具备操作步骤引导信息提示。

    - 显示屏可单独或组合显示全部机器运行的相关参数。

    - 可设定连续变化的可调钠、可调碳酸根的曲线治疗图，具有自动调整程序，可实现个体化透析并保证病人安全。

    - 可设定超滤率图治疗模式进行超滤，具有自动调整程序，可实现个体化透析并保证病人安全。

    - ▲可预设针对不同规格和预冲量的多种辅助预冲程序，新管路更换程序、管路再循环程序、回血程序等。

    - 超滤系统采用容量超滤控制模式。

    - ▲电导度控制和保护系统，由多个传感器组成，具备反馈补偿功能。明确指示A、B浓缩液浓稀状况及液偏差警报。

    - 透析液温度检测：液路温度超过40℃时，有温度报警并自动进入旁路状态。

    - ▲可选择和预设定多种透析液配方，并方便操作人员调整。

    - 具备碳酸氢盐干粉自动配制系统。

    - 机内多点压力实时监测，具有反超报警功能。

    - 可提供机器内部液路流程相关参数的实时显示。

    - 清洗消毒程序：可提供多种化学消毒和热消毒方式，可选择使用普通消毒液。消毒、脱钙可一次完成，热消毒温度可达93℃，要求日常消毒时间短，在30分钟左右。

    - 可设定自动开、关机时间及设定自动冲洗、自动热消毒和热冲洗模式，能自动排空。

    - 全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、浓缩液、透析液水路、和超滤控制等。自检不可以跳过，保证病人安全。

    - 可使用通用型血路管和透析器等耗材。

    - 可实现软硬件升级，完全的水电路分离设计，单独水路控制系统，增加机器的安全性。

    - 有内置维修和故障诊断软件。有声光报警显示。

    - 有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。可提供透析机的数据输出格式和通讯协议并可由HL7标准传输。

2、其它功能

    - 可配备在线尿素氮清除率（Kt/V）监测组件，可进行尿素氮清除率实时监测，能够评估病人透析效果，并且这些监测不需要采集病人的血样及使用耗材。

    - pH值监测。

    - 血压、心率监测组件，对血压、心率变化进行实时监测记录。

    - 标配超纯透析液过滤系统。

（三）主要技术和性能规格要求

1、血液监测部分

    - 血流量：0 或 20～500ml/min，可以读取累积循环血量，并有数值显示和条码显示。

    - 血泵管径可调，可适用成人和儿童，并可自动引导泵管安装。

    - 肝素泵流量：0～10ml/h，可使用20ml、30ml或符合ISO7886-2的注射器。

    - 静脉压力监测范围：-500mmHg～+500mmHg，分别有精确读数和条码显示。精确度：±5mmHg。

    - 动脉压力监测范围：-500mmHg～+500mmHg，分别有精确读数和条码显示。精确度：±5mmHg。

    - 空气探测器采用超声探测原理，灵敏度：大于1L气泡无法通过，并具备液面调整功能。

2、透析液监测部分

    - 超滤量：0～10L，可调。

    - 超滤率：0～4000ml，可调，精确度：±50ml/h%。

    - 跨膜压监测范围：-100mmHg～+500mmHg。

    - 透析液温度：33℃～40℃，连续可调透析液流量：300～700ml/min，可在控制面板上直接调整，调节梯度：20ml/min，醋酸模式：钠浓度 130～160mmol/L。

    - 碳酸模式：钠浓度 130～160mmol/L；碳酸氢盐 20～40mmol/L。

    - 漏血探测器：光学原理，检测精度＜0.30ml/min（透析液流量为300-700ml/min时）。

    - pH值监测：1～9.9pH值单位；精确度：±0.2 pH值单位。

3、电源供应：

- 电源：电压220V（±12%）/50Hz下连续工作，能抗电磁冲击，高频干扰。在停电时机器能自动保存治疗参数、设定值和累积值。

- 不间断电源：后备供电，在断电时可以自动监测切换，对机器整体供电（除加热系统），并能继续进行全面的安全监测，如体外循环监测、低温警报等，不丢失治疗数据，可维持机器继续工作运行大于30分钟。

（四）其他

1、符合国家有关仪器设备安全标准。

2、主机具有SFDA（国家医疗器械注册证）。

（五）技术服务

1、中文操作手册及英文维修手册。

2、免费现场安装及提供操作培训及维护人员培训。

3、免费提供技术咨询。

4、8年内保证供应仪器的维修与配件供应。

5、保修期1年,保修期内上门维修。

（六）基本配置和附件

1、主机。

2、输液支架。

3、操作手册及维修手册。

二、血液透析滤过机	  1台

（一）主要技术和性能规格要求

1、主机

- 可做碳酸盐和醋酸盐透析。

- 具有单超功能,可在透析过程任何阶段,启动单超功能。

- 多种消毒方式,并按预设定时自动完成。

- 精确控制超滤量,  ±50ml/h或±1%。

- 耗材(透析液、管路)采用通用型设计，可使用任何厂家的耗材。

2、屏幕：9英寸液晶显示屏。

3、电供应：电源电压适应范围：100V 110V 230V，频率50—60HZ，耗电量230V—最高2025W。

4、水供应

- 水供应：压力：0.1—0.8Mpa(1.0—8bar)。

- 温度：5—30℃。

- 水质：遵照现时的国际及国家标准如ANSI/AAMI。

5、血流量控制

- ▲血流量控制范围: 20-500ml/min。

- 动、静脉壶液位调节功能，内置气泵。

6、肝素注射：肝素注入泵注入速度在0-10ml/h之间可调,可显示累计注入量,可设定肝素泵提前停止时间。

7、超滤控制

- ▲超滤率：0.0-4.0L/H。

- 超滤量：0-30L之间可调,精度：+50ml/h或±2.5%。

- 双通道电磁感应容量超滤系统+FRN双系统,对流量进行连续检测控制,无死腔结构，同时具有反超监视功能及反超容量自动测定。

- ▲全自动定压控制模式，定容定压双模式选择。

8、安全监测

- ▲BVS血容量监测。

- 漏血监测：红外线探测方式。

- 压力监测：动脉压监测:-700mmHg～+750Hg；

静脉压监测:-700mmHg～+750Hg。

- 动、静脉压监测为双路监控系统，控保独立。

- 空气探测：超声波检测。

- 具备跨膜压自动中心化警报功能。

- ▲HCO3、Na+ 浓度为线性或平滑曲线可预选、可实时调整，超滤率UFs为线性，纠酸细致。

- 具有3电导块,A、B液错吸报警功能。

- Kt/V监测功能。

9、透析液配置与监测

- 温度：可调33-40℃可完成高/低温透析。

- 配比方式：反馈式,可预测探头污染。

- ▲流速：300～700ml/min,25ml/min连续可调，具有零流量待机模式。

- ▲三种配方,可预设、预选。

- ▲PH值监测功能。

- ▲A、B液完全在线配置功能。

- ▲纯水、透析液及置换液三重滤过系统。

10、清洗消毒

- 温度：耐93℃高温消毒。

- 流量：500ml/min。

- 化学消毒：次氯酸钠,过氧乙酸,福尔马林。

（二）基本配置和附件

1、主机。

2、支架。

3、输液支架。

4、操作手册及维修手册。

三、低频电子脉冲/红外线治疗仪（乳腺治疗仪）	  1台

（一）主要技术和性能规格要求

- ▲具备与乳管灌注器配合使用，完成导管治疗的功能。

- ▲临床治疗部位：1）乳腺；2）腹部。

- 低频脉冲输出：双路4通道，可同时治疗2个病人，互不影响。

- 低频脉冲输出调节：0~100分级可调，输出调节步距为1。

- 红外输出：光谱范围：800nm~2500nm。

- ▲红外探头电极温度范围：16级可调；温度分别对应为：35℃、36℃、38℃~51℃，误差±1℃。

- ▲固定贴身电极可加热，电脑控制，电极极限温度：40℃±2℃。

- 治疗时间控制：乳房：40分钟、60分钟、80分钟；

腹部：20分钟、30分钟、40分钟。

- 治疗穴位电脑自动图示及声音提示，穴位图形液晶实时引导，治疗参数随时显示。

- ▲治疗处方：10套；其中4套专用于乳管灌注。

- 标配红外治疗探头：2支，与LED治疗器并联。

- 标配固定贴身电极：2片（可加热）。

- 标配手持式微电脑遥控器：2只，对应双路治疗。

- ▲输出波形的基本参数

  - A波：频率110Hz，误差±15%；脉宽320us，误差±15%。

  - B波：频率800Hz，误差±15%；脉宽625us，误差±10%；调制波频率50Hz~400Hz，高低端点频率误差±18%；调制波脉宽1.25ms~10ms，高低端点脉宽误差±18%。

  - C波：发出不等幅脉冲串，脉冲频率2.5kHz，误差±15%；串间隔0.4s，误差±15%；其中短波串持续0.1s，误差±15%；长波串持续0.8s，误差±15%。

- 输出电压

  - A波：

探头电极：0~20V分级可调（负载阻抗500时峰-峰值，满幅误差±15%）；

固定电极：0~30V分级可调（负载阻抗500时峰-峰值，满幅误差±15%）。

  - B波：

探头电极：0~35V分级可调（负载阻抗500时峰-峰值，满幅误差±15%）；

固定电极：0~55V分级可调（负载阻抗500时峰-峰值，满幅误差±15%）。

  - C波：

探头电极：0~25V分级可调（负载阻抗500时峰-峰值，满幅误差±15%）；

固定电极：0~45V分级可调（负载阻抗500时峰-峰值，满幅误差±15%）。

- 治疗界面：实时穴位提示，每三分钟蜂鸣器发声提醒更换治疗部位。

- 治疗过程中≥3种基本治疗参数可调整。

- 治疗参数的编程：可设置治疗时间，治疗部位，红外光强度，电生物场刺激强度。

- 具备开机自检报警功能。

- 具备输出过载自动关机功能。

- 液晶屏：具备背光显示功能。

（二）基本配置和附件

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 治疗仪主机 | 1台（包括线缆支架2个，熔断器2支，电源线1条） |
| 2 | 半圆形固定贴身电极片 | 3只（其中1只备用） |
| 3 | 半圆形固定贴身电极线 | 3条（其中1条备用） |
| 4 | 方形固定贴身电极片 | 1对（2片） |
| 5 | 方形固定贴身电极线 | 1条 |
| 6 | 红外治疗探头 | 3只（其中1只备用） |
| 7 | LED光动力治疗器 | 2只（含2个转换器） |
| 8 | 遥控器 | 2个 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 保修卡 | 1张 |
| 11 | 合格证 | 1张 |
| 12 | 治疗仪操作简明指南 | 1本 |
| 13 | 磁疗绑带 | 2套 |
| 14 | 显微杆（不锈钢乳孔扩张探针） | 10支 |
| 15 | 科普宣传画 | 2套（每套7张） |

包B：

一、神经肌肉刺激治疗仪	  1台

（一）主要技术和性能规格要求

- 产品适用范围：采用电刺激疗法对神经和肌肉软组织进行治疗，具有缓解疼痛、改善肌肉健康状态、提高局部机能、促进软组织损伤和刺激细胞恢复功能，可用于术后恢复及康复治疗。

- ▲通道：电刺激通道数量4个，多功能通道数量4个。

- ▲外部模拟信号通道：外部模拟信号（压力）采集与治疗通道数量2个（E、F）

- ▲外部数字信号通道：外部数字信号采集与治疗通道1个（EXT1）。

- ▲电流发生器2个。

- ▲电刺激电流类型9种，包括：直流电流、单项脉冲、双向脉冲、补充电流脉冲、同步补充脉冲、同步双向脉冲、单项半正弦、双向半正弦、平均值（正弦）。

- 刺激电流强度：0-100mA任意调整，调节精度0.5 mA。

- 刺激电流脉宽：50-1000uS任意调整，调节精度50us。

- ▲刺激电流频率：1-2000Hz，其中1-400Hz任意调整, 调节精度1Hz。

- ▲反射采集 EMG数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000 uV，肌电位灵敏度：1 uV。

- 电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常

- 有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示。

- 反射采集曲线包含盆底肌反射采集曲线和腹部肌反射采集曲线。

- ▲混合模式：可对每个通道和每个阶段进行设置、调整（刺激、获取、反射）。两个刺激通道、两个多功能通道布局可调。

- 条件刺激：当病人进行反射采集，训练不能达到目标时，激活电刺激来加强肌肉收缩。

- A3反射预置10种，可增加。

- 场景反射预置58种，可增加。

- ▲治疗方案及治疗参数的设定：治疗过程中可任意调整颜色、曲线厚度、缓冲值、治疗时间、工作时间、休息时间、样板图、电流的频率和脉宽、反射采集波形等参数，实现个体化方案治疗。

- 专业的电生理反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分为ⅡA和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌电位的最大值，肌电位最小值，肌电位瞬间值，以及肌肉疲劳度，并分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维受损情况进行针对性治疗。

- 病人文档的管理：记录每一位病人的治疗全过程，储存、回放并进行各种反射采集分析；病人的每一个疗程都可以建立开始、中间（多次）、结束的检查报告，可对以上报告进行多项参数综合对比，使病人清楚的知道治疗效果。

- 治疗模式11种，包括：电刺激、条件性电刺激、阈值电刺激、反射采集、负反射采集、反射采集-电刺激、场景反射、排尿记录表、镇痛、盆底肌肉康复器、盆底肌肉检查康复器治疗。

- 预置治疗方案数260多个，并可以编制适合病人具体情况的治疗方案。方案可提供禁忌症、适应症、电极和传感器位置示意图等信息。

- 数据处理：数据可备份、统计、分析、更新，支持数据动态存储。

- 保修期内软件免费升级。

- ▲技术服务：提供临床数据库接口、全国培训证书网络数据库接口、欧洲证书培训数据库接口、疑难病例数据库接口；提供QQ技术群、手机移动端技术公众平台、手机移动端中国电生理专家论坛、提供培训示范基地初级及强化培训。

（二）基本配置和附件

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 神经肌肉刺激治疗仪主机 | 1台 |
| 2 | 软件 | 1套 |
| 3 | 电源转换器 | 1个 |
| 4 | 电源连接线 | 1条 |
| 5 | 治疗头连接线（A通道） | 1条 |
| 6 | 治疗头连接线（B通道） | 1条 |
| 7 | 输出端口导联线 | 9条 |
| 8 | 小袋4片电极片 | 2袋 |
| 9 | 30cm 3针金属泌尿探头连接器 | 1个 |
| 10 | 1.8米USB连接线 | 1条 |
| 11 | 神经肌肉刺激治疗仪使用手册 | 1本 |
| 12 | 电脑主机 | 1台 |
| 13 | 液晶显示器 | 1台 |
| 14 | 移动小车 | 1台 |
| 15 | 插座 | 1个 |
| 16 | 电动诊疗床 | 1张 |

二、电子阴道镜数字成像系统   1台

（一）主要技术和性能规格要求

1、整机性能

  - 电子阴道镜数字成像系统由镜头、直立支架、台车、电脑一体机和脚踏开关组成。

  - 产品适用范围：适用于女性的外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录，并对诊查的图像、数据进行管理、查看、传输，打印和保存；适合专业的医护人员在医疗机构内使用。

  - 可与导诊台软件组成“叫号系统-诊疗”方案、eColposcope网络阴道镜系统组成阴道镜网络。

2、镜头性能

  - 采用高清成像单元，镜头光源为LED光源。

  - 具备放大、缩小、计时、聚焦、白光、绿光功能，并能通过镜头按键切换实现，具有白平衡调节、图像冻结等通过鼠标控制实现的功能。

  - 光学放大倍数40，总共3-40倍连续放大，由镜头按键控制，图像几何失真度不超过3%，相应镜头放大倍数会显示在病人影像窗口的“预览区”中。

  - 由镜头按键控制计时，为从“00：00”实时计时、非北京时间，且观察屏幕“预览区”、采集的图像及打印报告上均可显示计时时间。

  - 具备手动、自动及手动定位聚焦三种聚焦方式，且通过镜头按键控制。

  - 自动聚焦工作距离，放大倍数3-6X时200-300mm，7-40X时250-300mm，视野范围Φ6～60mm，景深范围5-120mm。

  - 工作距离300mm处，中心白光最大照度范围3000-8000Lux。

  - 具有自动和手动调节白平衡功能，5种默认白平衡设置值为可选。

  - 具备白光、绿色滤光两种工作模式，具有一级绿色滤光，且通过镜头按键控制。

  - 标配直立式镜头支架。

3、阴道镜工作站性能

  - 具有权限管理功能。

  - 具有新建病人、预约登记、信息录入、查询、资料编辑、导入、导出等功能。

  - 具有脚踏板控制和鼠标控制采图、定时自动采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图的功能。

  - 具有检查及手术过程中录像功能和录像回放功能。

  - 具有采图质量评估功能。

  - 具有病人图像标记（含多边形标记）、注释、测量（含百分比测量）、添加水印、对比分析等图像编辑功能。

  - 具有典型病例图谱管理功能，收集和提供50种病症的典型病例。

  - 具有报告编辑、管理报告模板、10种语言报告功能、输出PDF和DICOM格式报告和报告打印功能。

  - 基于数据库管理的病人资料管理软件，可以方便地对阴道镜检查结果按检查项目内容、病人资料和病理结果等进行统计分析，且可导出统计结果。

  - 具有检查向导功能，为临床医生提供详细的操作指导。

  - 具有病人资料的RCI评分、SWEDE评分和Shafi-Nazeer评分3种评分系统。

  - 具有1T大容量图像数据存储功能。

（二）基本配置和附件

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作站系统 |  |
| 1.1 | 工作站主机 | 1台 |
| 1.2 | 键盘 | 1个 |
| 1.3 | 鼠标 | 1个 |
| 1.4 | 显示器 | 1个 |
| 1.5 | 台车 | 1个 |
| 2 | 成像系统 |  |
| 2.1 | 镜头 | 1个 |
| 2.2 | 支架 | 1台 |
| 3 | 附件 |  |
| 3.1 | 脚踏开关 | 1个 |

三、过氧化氢低温等离子灭菌器   1台

- 总容积：≥135L。

- ▲有效使用容积：≥110L；

- 灭菌方法：双循环过氧化氢等离子体技术。

- 过氧化氢在线提纯技术，将过氧化氢浓度提纯到96.8%以上。

- ▲过氧化氢无残留、环境无影响技术，工作环境符合国标要求。（提供细胞毒性和空气中过氧化氢浓度省级检测报告）。

- ▲灭菌剂：60%过氧化氢，卡匣式封装，每板卡匣≥12个胶囊，每个胶囊≤2.5ml过氧化氢。每循环刺破一个胶囊，全自动针刺胶囊吸入式，精确加注，人体无接触。全循环每次用≤2个胶囊。每循环之间灭菌剂用量误差小于1%。

- 灭菌速度：全循环≤50分钟；快速循环≤26分钟。

- ▲灭菌模式：多程序选择：全循环--双循环灭菌；快速循环--单循环灭菌。倒计时显示。

- 灭菌温度：50℃±5℃。

- ▲灭菌效果：单循环灭菌程序能对直径1mm，长度500mm不锈钢管和直径1mm，长度2000mm聚四氟乙烯管进行有效灭菌（提供中国CDC报告）。

- 主控制系统：原厂原装PLC控制，5.7寸中文显示彩色触摸屏。灭菌时间等参数可根据需要进行调整。

- 测试方法：枯草杆菌芽孢或嗜热脂肪杆菌生物监测。

- 灭菌记录：灭菌过程的温度，压力，时间，循环模式，过程阶段等均在触摸屏上自动显示，自动打印工作过程参数和曲线。

- 报警系统：自动报警系统，并触摸屏文字显示报警内容。灭菌压力、温度，卡匣胶囊数量，过氧化氢提纯参数等实时监控，有报警设置。关键部件如真空泵换油等保养报警提示。

- 灭菌室门：液晶屏触摸、脚踢开关等多种开关门方式，自动开关门，防夹手设计。

- 灭菌室结构及材质：方形结构，优质航空铝材。

- 灭菌残留物：无毒害。

- 对医务人员影响：等离子体所发生紫外线完全屏蔽，与操作者完全隔离，肉眼不可见。

- ▲耗材配备齐全：等离子专用化学指示卡、化学指示标签、包装袋、灭菌剂、自含式生物指⽰剂、生物培养箱，等全部为一个厂家提供。

- 电源：AC380V，50Hz。

- 等离子体的产生：单一交流电放电方式即可。保证100%等离子放电成功。

- ▲配件：真空泵、压力变送器、电磁阀、空⽓过滤器、PLC、温度控制器、继电器等主要部件均为原厂设备。

- 配置：主机1台，灭菌篮筐2个。

四、宫腔镜   1台

（一）总体要求

1、拥有厂家办事机构，可以及时协调临床培训、售后服务。

2、拥有厂家开设的维修站，负责内镜维修。

3、拥有两个或以上，省级教学医院和厂家合作的培训中心，负责用户的内镜使用技术培训指导。

4、▲拥有厂家内镜培训基地，负责用户临床学术支持。

（二）技术参数要求

1、▲宫腔镜，视野方向30°，广角外径4mm，工作长度≥28cm。

2、可高温高压灭菌。

3、▲管鞘，外径≤6.5mm，器械工作管道5Fr，持续灌流。

4、宫腔镜配备原厂消毒盒一个。

（三）基本配置和附件

1、光学视管。

2、管鞘。

3、活检钳。

五、神经外科动力系统   1台

（一）主要技术和性能规格要求

1、主机

- 适用于神经外科、手足踝、关节创伤外科、脊柱外科、耳鼻喉科等各类手术，可实现连接开颅钻、开颅铣、小平摆锯、小往复锯、小立摆锯、多功能枪钻、高速钻，用于对骨骼组织的切割、钻孔、打磨、整形。

- ▲主机≧6.5寸广角高清液晶触摸屏，微型马达电动输出，最高转速≧80,000转/分， 可精确调速，高速瞬停，扭矩调节，加速度调节，倍速调节，电源线长度≧3.5m。

- 主机双路输出，可同时连接马达≧2种，动力输出可随时切换到不同的手柄，保证手术不间断。

- 自动识别马达，提供最佳转速给不同的马达和手柄，可设定反转声音提示，自带注水泵并可调节设定注水量，并且使用中的水量大小随手柄转速自动伺服调整，最大注水量≧70ml/min。

- 故障自动诊断，发生故障自动停止工作并显示故障代码，方便查找故障原因，发生故障后主机自动停止工作，确保手术安全。

2、脚踏开关

- 无极变速，可手提。

- 防水等级IPX8，防滑，防侧翻设计。

- 可自选编程，实现转速调节，马达接口切换，适应医生操作习惯。

3、超细马达

- 高速无碳刷电动马达，可带手控开关，支持高速瞬停，最高转速≧80,000转/分。

- 低噪音，低振动，低发热，正反转功能自由切换。

- ▲马达和导线一体化封闭设计，防水溅，有效降低马达故障率，马达和导线可高温高压消毒，可用全自动清洗机进行清洗、消毒。

- 马达和导线设计精细，重量≦350g，马达导线长度≧3.5m。

4、开颅钻手柄

- 最高转速≧1250转/分。

- 手柄外壳特殊涂层，经久耐用，可高温高压消毒。

- 钻头快速拆装，无需工具。

5、开颅铣手柄

- 最高转速≧80,000转/分，1:1输出。

- 手柄外壳特殊涂层，经久耐用，可高温高压消毒。

- 可接短型、中等型、长型三种脑膜保护鞘，安装简便。

（二）基本配置和附件

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 1台 | 智能主机 |
| 2 | 微型电动马达 | 1套 | 最高转速80000r/min，可接手柄18种，带导线 |
| 3 | 脚 控 | 1台 | 单控脚控，IPX8防水等级 |
| 4 | 开颅钻手柄 | 1把 | 标准H接口， |
| 5 | 开颅铣手柄 | 1把 | 可接短型，中型，长型保护鞘 |
| 6 | 开颅钻头 | 1个 | 钻头直径11mm |
| 7 | 开颅钻头 | 1个 | 钻头直径9mm |
| 8 | 开颅铣刀头 | 2把 | 中等型铣刀头 |
| 9 | 磨头 | 1个 | 金刚砂 |
| 10 | 磨头 | 1个 | 粗金刚砂 |
| 11 | 磨头 | 1个 | 西瓜磨头 |

# 第三章  投标人须知

## 一、说明

### 定   义

  - 采购人：东莞市凤岗医院

  - 采购代理机构：东莞市聚福招标代理有限公司

  - 投标人：符合招标文件的要求、响应招标参加投标竞争的供应商。

  - 监管部门：东莞市财政局政府采购监管科

  - 中标人：经法定程序确定并授予合同的投标人。

  - 评标委员会：依据《中华人民共和国政府采购法》等法规组建的专门负责本次评标工作的临时性组织。

  - 日期：除非另有说明，本招标文件中所称“日”均指日历日，投标文件中需以日历日对招标文件作出响应。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该投标人不利的折算或量化，投标人不得对此提出异议，否则其投标将被拒绝。

  - 时间：指北京时间。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

### 招标范围及资金来源

  - 招标范围：详细要求见本招标文件第二章“用户需求书”。投标人必须对所参投包的全部内容进行报价，不得缺漏。

  - 资金来源：财政资金。

### 合格的投标人要求

  - 满足招标文件第一章“投标邀请”中第二点的投标人资格要求。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 踏勘现场

- 除非招标文件第二章“用户需求书”中有要求集中踏勘现场和答疑，否则请投标人自行到实地踏勘考察。

- 投标人踏勘现场所发生的费用自理。投标人自行负责在踏勘现场时发生的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他的损失和损害。

- 采购人和采购代理机构提供的有关现场的数据和资料（如有），是采购人和采购代理机构现有的能被投标人利用的资料，采购人和采购代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

### 合格的货物、服务及验收

- 投标人提供的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- 投标人提供的服务包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- 属于政府采购强制采购节能产品，投标人提供所投产品应已列入最新一期《节能产品政府采购清单》（注：该清单可查询中国政府采购网，请投标人打印产品所在清单页，并对相关内容作圈记）。

- 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门的检验。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 投标人应保证,采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时,采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

- 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 验收：

- 采购人应当自供应商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收。验收工作由用户（或用户指定的单位）和供应商共同进行。

- 在验收时，供应商应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料，严格按采购人提出的方式验收。

- 由采购人对货物的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

### 投标费用

投标人承担参加本次项目有关的所有费用，无论投标的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 招标文件的组成

- 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清和修改文件组成：

  - 投标邀请

  - 用户需求书

  - 投标人须知

  - 合同格式

  - 投标文件组成及参考格式

  - 在招标过程中由采购代理机构发出的澄清和修改文件等

- 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为无效投标。

### 招标文件的澄清和修改

- 本项目不举行集中答疑会，任何要求对招标文件进行询问的供应商，均应在投标截止时间以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对投标人所询问的内容予以答复。

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

- 修改后的内容是招标文件的组成部分，招标文件的澄清和修改文件以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人或在相关网站上公告，并对潜在投标人具有约束力。

- 潜在投标人在收到澄清和修改文件24小时内，应当以书面形式确认并回函至采购代理机构，潜在投标人如在24小时内无书面回函则被视为同意确认招标文件澄清和修改的内容。

- 招标文件及其澄清和修改文件将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、东莞市公共资源交易网（www.dgzb.com.cn）、东莞市政府采购网（dggp.dg.gov.cn）及采购代理机构网站上公布，请各投标人密切留意。

## 三、投标文件的编制

### 投标文件语言和计量单位

- 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件中及所有投标人与采购代理机构往来文件中的计量单位采用中华人民共和国法定的计量单位。

### 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 唱标信封

- 投标文件

- 电子文档

详见第五章“投标文件组成及参考格式”。

### 投标文件的编写

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求的内容和格式编写（表格可以按同样格式扩展），必须对招标文件提出的实质性要求作出响应，并提交完整的投标文件。

- 投标文件要有明显的指引目录，除插页外，每页应有页码。

- 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

- 本项目不允许提交备选方案，否则以无效投标处理。

### 投标报价

- 投标人应就所参投包的所有货物及服务进行报价。

- 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为无效投标。

- 投标报价应包含项目产品及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、装卸、保险、现场仓储、税费（包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从国外进口所有税款，含进口关税、增值税、商检费、报关费、仓储杂费等）以及安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障（含质保期内的设备、零配件更换）和快速的维修保养服务、安全防护、文明施工措施费用等；如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。服务类项目包括服务所需的费用（人工、材料、机械设备、税金及其他费用等）。

- 投标人必须以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。只以其它货币报价的投标将以无效投标处理。

- 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。如无特别要求，投标价是有选择的报价的投标文件将以无效投标处理。

- 招标代理服务费不在投标报价中单列。

### 投标文件的装订、封装和签署

- 投标人的投标文件都必须按以下清单内容装订及封装：

| 序号 | 名称 | 数量 | 封装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唱标信封 | 1份 | 单独密封包装 |
| 2 | 投标文件（正本） | 1套 | 一起密封包装 |
| 3 | 投标文件电子文档（用光盘或U盘储存） | 1份 |  |
| 4 | 投标文件（副本） | 5套 | 按实际情况进行密封包装 |

- 投标文件封面需注明“正本”和“副本”字样，投标文件正本、副本、电子文档的内容应一致，如果正本与副本或电子文档不符，以正本为准。

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

- 投标文件正本必须用计算机打印或用不褪色墨水书写，并按招标文件的要求加盖单位公章，投标文件侧部加盖骑缝章。副本可以复印正本并加盖封面和骑缝章。

- 投标文件一般不得涂改和增删，除对差错处做必要修改外，不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由投标人的法定代表人或授权代表在旁边签章或签字。

- 如果由于密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，采购代理机构概不负责，并将投标文件退还给投标人。

- 投标人应在密封袋上标明以下内容并在封口处加盖单位公章：

正本/副本/唱标信封 收件人名称： 项目编号： 项目名称： 参投包号： 投标人名称： 投标人地址： 此文件在本项目规定的开标时间之前不得启封。

### 投标样品

本项目不需要提供样品。

### 投标有效期

- 投标文件在递交投标文件截止日后90天内有效。投标有效期比规定时间短的可以视为非响应投标按无效投标处理。

- 中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

- 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不会被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但要求其相应延长投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

### 投标保证金

- 投标人必须向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金的金额：

| 包号 | 货物名称 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- |
| A | 血液透析机 | ￥30,000.00 叁万元整 |
|  | 血液透析滤过机 |  |
|  | 低频电子脉冲治疗仪 |  |
| B | 神经肌肉刺激治疗仪 | ￥28,000.00 贰万捌仟元整 |
|  | 电子阴道镜数字成像系统 |  |
|  | 过氧化氢低温等离子灭菌器 |  |
|  | 宫腔镜 |  |
|  | 神经外科动力系统 |  |

- 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，投标供应商与交款人名称必须一致，非投标供应商交纳的投标保证金无效。

- 参投多个包的，保证金需按分包提交，不可提交一笔各包的汇总金额，未按要求提交投标保证金的将导致无效投标。

- 投标保证金提交方式说明：

(1) 政府采购投标担保函：

- 由供应商自主选择专业担保机构出具，具体格式详见附件。

- 投标担保函有效期应与投标有效期一致。

- 《政府采购投标担保函》与投标文件一起提交，未按要求提交的将导致无效投标。

- 投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构或商业银行按照担保函的约定履行担保责任。

(2)电汇、银行转账：

账户名称：东莞市聚福招标代理有限公司

开户银行：东莞农村商业银行南城元美分理处

银行账号：110 110 1900 1001 6698

联行号：402602011016

- 投标人以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）汇入到保证金专用账户（以银行到账为准），在投标文件提交以后才到账的将导致无效投标。

- 供应商在汇出投标保证金时在备注或用途中注明该项目编号。

- 投标保证金到账查询：

联系人：张小姐                    联系电话：0769-88871018

- 投标保证金的退还条件：

- 未中标的投标人，投标保证金将在本项目的《中标通知书》发出后5个工作日内退还（不计利息）。投标保证金将自动转账退至投标人原汇入账户。

- 中标的投标人，其投标保证金将保持全部的约束力，直至中标人与采购人签订合同后5个工作日内退还（不计利息）。

- 下列情况投标保证金将会被没收：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标的；

- 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的；

- 中标人在收到中标通知书后，未在规定期限内签订采购合同或交纳履约保证金的；

- 中标人拒绝与采购人签订合同的。

## 四、投标文件的递交

### 递交投标文件要求

- 投标人应在招标文件的《投标邀请》中规定的递交投标文件时间内将投标文件递交到指定地点并签名报到。

- 采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后提交的任何投标文件。

- 采购人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。

### 投标文件的修改和撤回

- 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向采购代理机构发出书面通知。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效终止时间前，投标人不得撤回其投标。

- 采购代理机构对不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

## 五、开标和评标

### 开标

- 采购代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在招标文件的《投标邀请》中规定日期、时间和地点组织公开开标。

- 开标时，由投标人或者其推选的代表对所有投标文件的密封情况进行检查。经检查确认密封情况完好后，由采购代理机构人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的其他内容。

- 采购代理机构做好开标记录并打印出纸质文件给各投标人代表和相关工作人员签字确认后存档备案。

- 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

- 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

- 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 投标文件必须符合下列情况要求，否则资格审查不通过，被认定为无效投标：

- 按招标文件规定提交合格的投标保证金；

- 符合合格投标人的要求及资格证明文件齐全。

### 评标过程的保密性

- 递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及意见等，均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

- 采购人应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

### 评标委员会

- 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人（或以上）单数组成，其中专家不得少于成员总数的三分之二，所有专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。

- 评标专家名单在中标前严格保密。

- 评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，并向采购人推荐中标候选人。

### 评标原则

评标委员会按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

### 评标方法和程序

- 本项目的评标方法采用综合评分法。

- 评审程序：

- 首先由评标委员会对投标人的投标文件进行符合性审查，对未能通过符合性审查的投标文件不再进入下一阶段评审。

- 评标委员会对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。

- 依据评分标准，评标委员会成员单独就每个投标人的商务状况、技术状况进行比较和评价，评出其商务、技术得分。

- 对投标人的价格进行复核，并对有效投标人的投标报价进行价格评分。

- 将各评委对投标人的商务、技术打分的算术平均值和价格得分相加得出投标人的总分，并按总分高低排出名次（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。评标委员会根据得分情况推荐综合得分排名前三的投标人为中标候选人。

- 评标委员会根据评审结果编写评标报告。

### 投标文件的初审

- 符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 投标文件必须符合下列情况要求，否则符合性审查不通过，被认定为无效投标：

- 投标报价符合招标文件规定且不高于采购预算；

- 投标文件已按招标文件规定盖章或签署；

- 投标函已提交并符合招标文件要求；

- 提供法定代表人授权委托书（投标人代表为法定代表人的除外）；

- 对用户需求书中“★”号条款的响应无负偏离；

- 投标文件中无招标文件规定的被视为无效投标的条款；

- 投标文件中无采购人不能接受的条件；

- 符合法律、法规规定的其他实质性要求。

- 根据项目情况，评标委员会有权决定招标文件中“可能导致无效投标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“无效投标”或“投标被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个投标人。

### 投标文件的澄清

- 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

- 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

- 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标人报价如有漏项，则视为此漏项已经包含在其他项目的报价中。评标委员会以书面形式给到投标人确认。如果投标人不同意或有条件的承诺（要求增加报价等），则按符合性审查不合格，无效投标处理。

- 若投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，并有可能影响该采购项目质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会的要求在合理的时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，则按符合性审查不合格，无效投标处理。

- 对于评标委员会提出的相关问题，投标人澄清时不能合理说明理由、不能提供相关证明材料或者拒不按照要求进行说明、补正的，则按符合性审查不合格，无效投标处理。

- 投标人的澄清文件为其投标文件的组成部分。

### 投标文件的详细评审

- 评标委员会将对通过资格审查和符合性审查的投标文件进行比较和评价，包括商务、技术和价格的详细评审。

- 各评委依据评分标准针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行技术、商务评分，评出得分后，取各评委的技术、商务评分的算术平均值为各投标人的技术、商务得分。将投标人的技术、商务和价格得分相加，计算得出各投标人的综合得分。

- 评分标准（总分100分）：

- 商务分（10分）+技术分（60分）

| 序号 | 评分内容 | 评分参考 |
| --- | --- | --- |
| （一）商务部分（满分10分） |  |  |
| 1 | 项目业绩 （6分） | 2014年至今投标人完成的所投分包内任意一种设备的项目业绩，每提供一个得1分，最高得6分，没有业绩此项目不得分，须提供合同复印件作为证明材料（以合同签定日期为准）。 |
| 2 | 财务状况 （2分） | 根据投标人2015年至今的财务审计报告财务盈利状况进行评分， 2年及以上盈利得2分，只有1年盈利得1分，其他得0分。（以会计事务所审计的财务报表复印件为准，原件备查） |
| 2 | 质保期及售后服务安排 （2分） | 1、售后服务响应时间在1小时以内的得1分，在1-2小时以内的得0.5分，大于2小时的得0分。（需提供承诺书，本项目不接受外包形式的服务） 2、分包内所有设备都在用户要求质保期基础上每增加半年递增0.5分，最高得分1分。 |
| （二）技术部分（满分60分） |  |  |
| 1 | 技术响应情况 （24分） | 依据各投标人对用户需求书中的技术要求逐条响应情况进行比较评分，全部满足得24分，有“▲”参数负偏离或不响应的每一项扣3分，最低得0分。 |
| 2 | 技术先进性 （10分） | 优（10分）：设备设计及配置先进； 良（7分）：设备设计及配置较为先进； 中（4分）：设备设计及配置一般； 差（2分）：设备设计及配置差。 |
| 3 | 技术可靠性 （10分） | 优（10分）：设备及用材可靠性高，实用性、耐用性好； 良（7分）：设备及用材可靠性较高，实用性、耐用性较好； 中（4分）：设备及用材可靠性一般，实用性、耐用性一般； 差（2分：设备及用材可靠性差，实用性、耐用性差。 |
| 4 | 使用操作及维护保养 （10分） | 优（10分）设备操作、使用非常简单，保养、维修非常便利； 良（7分）：设备操作、使用较为简单，保养、维修较为便利； 中（4分）：设备操作、使用较为复杂，保养、维修不便利； 差（2分）：设备操作、使用很复杂，保养、维修不便利。 |
| 5 | 服务承诺（6分） | 优（6分）：承诺优于项目要求，完善全面； 良（4分）：承诺满足项目要求，完善全面； 中（2分）：承诺基本满足项目要求，内容简单； 差（0分）：未提供承诺或承诺不能满足项目要求。 |

- 价格分（30分）

- 价格分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（精确到0.01）。

- 小型和微型企业产品价格扣除。

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准。（中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准）。

    - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

  - 参加政府采购活动的小型或微型企业应当提供《小型或微型企业声明函》（格式见第五章）。

  - 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《小型或微型企业声明函》。

  - 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小微企业，残疾人福利性单位投标的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五章），不再提供《小型或微型企业声明函》。

- 节能、环境标志产品价格扣除

  - 采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记★符号的节能产品的，给予5%的价格扣除，须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中该产品所在页复印件及该产品的报价。

  - 采购产品为《环境标志产品政府采购清单》内的，给予5%的价格扣除，须提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》中该产品所在页复印件及该产品的报价。

  - 投标产品中仅有部分节能、环境标志产品的，则按所投节能、环境标志产品的价格予以扣除。

## 六、授予合同

### 中标通知书

  - 采购人依法按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标人确定后，中标结果将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、东莞市公共资源交易网（www.dgzb.com.cn）、东莞市政府采购网（dggp.dg.gov.cn）及采购代理机构网站上公告。在发布公告的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

  - 中标人需在中标结果公告结束后15日内按规定领取中标通知书。

### 文件核对

发出结果公告后3个工作日内，中标人必须提交在投标文件中提供的资质证明文件、业绩等主要证明文件原件到采购代理机构进行有效性核对（如中标人授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，需提供中标人与分支机构关系的法律证明材料）。如果审查通过，则将合同授予该中标人；如果审查没有通过，则其投标文件被拒绝。

### 质疑与回复

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 质疑供应商需提供符合规定的质疑函（格式见中国政府采购网-下载专区-政府采购供应商质疑函范本）和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。

- 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 质疑供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 质疑函接收方式：快递或现场提交给联系人。

- 采购人、采购代理机构名称、地址和联系方式见第一章“投标邀请”。

### 签署合同

- 采购人与中标人在投标有效期内及自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 在订定合同过程中，如中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或采购人发现中标人弄虚作假，骗取中标的，采购人可以取消其中标资格，确定排名第二的中标候选人为中标人并签订采购合同，也可以重新进行招标。

- 采购人必须凭中标通知书与中标人签订该项目的采购合同。

- 中标人应在合同签订之日起五个工作日内将合同副本送交到采购代理机构进行备案。

### 履约保证金

  - 中标人应在领取中标通知书后十日内提交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），履约保证金担保金额为中标价的5﹪,否则采购人可拒签采购合同，并没收其投标保证金。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。

  - 履约保证金可以采用下列任何一种形式：

(1)履约担保函：

1)履约保函应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。具体格式详见附件。

2) 政府采购信用担保：投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神。

3)为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2016]328）规定，投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，或与下列金融机构进行融资贷款或信用担保。

(2)电汇、银行转账：

- 中标人在汇出履约保证金时必须在“附加信息及用途”中注明该项目编号，否则该款项作废。

- 中标人与交款人名称必须一致，非中标人交纳的履约保证金无效。

- 为避免投标保证金错汇到履约保证金账号里，履约保证金银行账号在中标人领取中标通知书时再予以告知。

  - 未及时提交的，采购人暂不与中标人签订合同。

  - 履约保证金的退回：中标人在依法履行完毕采购合同后，可向采购人提交退回履约保证金申请，采购人将履约保证金无息退回。

  - 下列情况履约保证金将会被没收：

- 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包给他人的；

- 中标人在履行采购合同期间，违反相关法律法规的规定及合同约定条款，损害了采购人利益的。

### 招标代理服务费

中标人须向采购代理机构交纳招标代理服务费，收费标准如下：

  - 以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数。

  - 招标服务费按差额定率累进法计算。

  - 招标服务费币种为人民币。

  - 本项目按货物招标类收费

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4万元

合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9 (万元)

### 解释权

本招标文件的解释权属本采购代理机构。

# 第四章  合同格式

医院采购

合 同 书

项目编号：

项目名称：

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据               项目（项目编号：      ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《合同法》的规定，以及招标文件、招标文件补充或澄清文件，乙方的投标文件及各种书面承诺，在平等自愿的基础上，一致同意签订本合同。

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的货物的供应、售后服务责任；

2、乙方完成在投标书中所列的货物、服务的全部承诺；

二、货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 产地/品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、价格

1、合同总价：（人民币）大写                （￥             ）。

2、总价包括了货物及所需附件、包装、运费、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、付款方式

签订合同后10日内甲方支付合同总金额的20%的预付款，合同设备到甲方指定地点交付并安装后，试运行一个月内组织验收，验收合格后凭：

1)合同；

2)乙方开具的正式全额发票；

3)验收调试合格及培训报告；

4)中标通知书；

5)收货证明（销售单）；

上述资料起10日内甲方再付合同金额的75%；质保期结束一个月内凭请款通知单支付余下的5%设备款。

五、货物的要求

1、货物为全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。且为出厂日期一年内设备。

2、本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

六、交货日期：

1、合同签订后      内完成。

2、交货地点：甲方用户指定地点

七、包装、运输、保险

1、乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

2、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

3、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑交货地区的气候特点。

4、每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

5、货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

八、安装与调试

乙方必须在交货的同时，按本合同的技术规格、技术规范的要求向甲方提供安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

九、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不能把本合同下的项目转包或分包给其他单位实施。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，甲方不再付款。

十、验收方式及质保期、售后服务要求

1、在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

2、验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据制定的方案进行安装、调试，确保通过有关部门的验收。

3、验收按国家有关规定、规范进行。验收时发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形的，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

4、甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则，鉴定费由乙方承担。

5、除“合同主要条款”规定外，合同项下货物的质量保证期按生产厂家的标准执行。在质保期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知 1 小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②对问题件进行包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

6、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题货物，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。甲乙双方均不能修理或调换的，按不能交货处理，乙方应退回相应的货款。

7、乙方应提供交货地点所在地的货物报修电话及联系人。

十一、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，甲方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十二、违约责任与赔偿损失

- 乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十三、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十六、其它

1、本合同之所有附件和中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

1、本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

2、本合同一式陆份，具有同等法律效力。本合同共  页，正本一式   份，合同双方各执叁份。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                   法定代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：					    		 传真：

开户银行：	                        开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：

签约地点：

# 第五章  投标文件组成及参考格式

## 一、唱标信封（参考格式）

需放入以下文件：

    - 开标一览表

    - 分项报价表

    - 投标保证金汇入情况说明

    - 投标保证金汇款底单复印件（加盖单位公章）

    - 法定代表人授权委托书（如有）

格式1

## 开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 包号 | 货物名称及数量 | 投标总报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写：人民币 小写：￥ |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：

注：

1. 请严格以此报价一览表格式填写相关内容；价格以外的任何文字说明均填入备注栏。

2. 唱标信封中得《开标一览表》的投标总价与投标文件的投标报价不一致，以唱标信封中得《开标一览表》为准。

格式2

## 分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 产地/品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：

注：

1、如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

2、本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其他分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

格式3

## 投标保证金汇入情况说明

致：东莞市聚福招标代理有限公司

本单位已按       项目（项目编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：        ，账号     ,开户银行：   ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款账户名称：  （必须是投标时使用的账户名）

账    号：  （必须是投标时使用的账号）

开户银行：    省    市

联行号：  （必须是开户银行的联行号）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：              联系人手机：

## 二、投标文件（参考格式）

正本/副本

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

参投包号：

投标人名称：

地址：

日    期：

目录表

| 序号 | 文件名称 | 提交情况 |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |
| 1 | 评分内容索引 |  |  |  |
| 2 | 开标一览表 |  |  |  |
| 3 | 分项报价表 |  |  |  |
| 4 | 投标函 |  |  |  |
| 5 | 承诺书 |  |  |  |
| 6 | 营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证副本（或“统一社会信用代码”的营业执照）复印件 |  |  |  |
| 7 | 其他需提供的合格投标人证明资料复印件 |  |  |  |
| 8 | 享受政府采购政策的证明材料和货物清单表 |  |  |  |
| 9 | 投标保证金汇入情况说明 |  |  |  |
| 10 | 法定代表人证明书 |  |  |  |
| 11 | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 12 | 资格文件声明函 |  |  |  |
| 13 | 投标人基本情况 |  |  |  |
| 14 | 交纳服务费承诺书 |  |  |  |
| 15 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 16 | 经会计师事务所审计的年度财务报表复印件 |  |  |  |
| 17 | 商务条款响应一览表 |  |  |  |
| 18 | 项目业绩 |  |  |  |
| 19 | 项目负责人及管理技术人员 |  |  |  |
| 20 | 货物清单 |  |  |  |
| 21 | 技术条款响应一览表 |  |  |  |
| 22 | 实施方案及承诺 |  |  |  |
| 23 | 维修点证明材料 |  |  |  |
| 24 | 货物简要说明书(附产品彩页) |  |  |  |
| 25 | 其他需提供的证明资料 |  |  |  |
| 注：投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。 |  |  |  |  |

格式4

## 评分内容索引

| 评分内容 | 评分细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
| 技术部分 |  |  |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |

投标人名称（公章）：

日期：

格式5

## 投标函

致：东莞市聚福招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的　　  （项目名称）    （项目编号：        ）的投标邀请，我方：    （投标人名称）    作为投标人正式授权　（代表人全名，职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

      - 全部货物之供应和有关服务的报价都包含在投标总价内（详见开标一览表）；

      - 本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

      - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力；

      - 我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

      - 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

      - 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

      - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

      - 保证投标文件中所有资料均真实有效，否则按无效投标处理，并愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理；

      - 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

电　　话：　　　　　　　　　　　		传　　真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

投标人全称（盖公章）：

地  　址：

格式6

## 承诺书

致：东莞市聚福招标代理有限公司

1、我方已完整阅读了                      项目（项目编号：           ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方不再对上述文件内容进行询问或质疑。

2、我方依法缴纳税收和社会保障资金良好，无违法、不良记录及违反商业道德的行为。

3、我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及东莞市聚福招标代理有限公司。

4、我方及附属机构，非为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

地址：

电话：

传真：

## 享受政府采购政策的证明材料和货物清单表

格式7-1

小型或微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日　　　期：

说明：

1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库[2011]181号)相关规定。不符合其中相关规定的，可不提供本函。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

格式7-2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       （采购人名称）的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日    期：

说明：

1、填写前请认真阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。不符合其中相关规定的，可不提供本函。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

格式7-3

货物清单表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 货物制造商名称 | 商标名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业产品 |  |  |  |  |  |  |
| 金额总计 |  |  |  |  |  |  |
| 节能、环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |
| 金额总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：

说明：

1、本表用于计算小型、微型企业和节能、环境标志产品应享受的政策功能价格扣除。

2、“单价”栏为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、未提供相关证明资料及未按上述要求填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

格式8

## 法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位/公司        职务，为法定代表人，特此证明。

日期：

单位名称（盖章）：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

附：必须提供法定代表人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

格式9

## 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（投标人名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，就项目编号为（        ）的               项目招标的投标和合同执行，作为投标人代表以本单位的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委权。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

职    务：

投标人授权代表签字或盖章：

职    务：

附：必须提供被授权代表身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

格式10

## 资格文件声明函

致：东莞市聚福招标代理有限公司

关于贵方     年   月   日               项目（项目编号：       ）的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的投标文件和说明是准确的和真实的，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

投标人名称（公章）：

日期：

格式11

## 投标人基本情况

一、公司基本情况

1、公司名称：                电话号码：

2、地  址：                  传  真：

3、注册资金：                经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业执照注册号（或信用代码）：

6、经营范围：

7、公司简介：

8、公司财务情况：(提供财务报表复印件)

| 年份 | 年营业总值 | 净利润 | 资产负债率 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：

格式12

## 交纳服务费承诺书

致：东莞市聚福招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的               项目（项目编号：            ）中被确定为中标人，我公司保证按照招标文件规定交纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，我司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意东莞市聚福招标代理有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部投标保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

日期：

格式13

## 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市聚福招标代理有限公司

我方参加               项目（项目编号：            ）的政府采购活动，并声明：

本公司在参加本采购项目政府采购前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（公章）：

日期：

注：较大数额罚款标准以作出行政处罚机构所在地规定金额标准确定，广东省对法人或者其他组织较大数额罚款标准为10万元（含）以上罚款，对海关、金融、国税、外汇管理等实行垂直领导的行政机关和公安机关、国家安全机关的较大数额罚款标准，国家有关行政主管部门另有规定的，从其规定。

格式14

## 商务条款响应一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件 商务条款 | 投标响应文件 商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、偏离情况项填写“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”，说明项中填写原因。

2、商务条款包括但不限于合格投标人条件、交货期、付款方式、合同内容等要求。

3、如商务条款均满足招标文件要求,请在表内“偏离”栏填写“全部内容无偏离，完全响应招标文件要求”。

投标人名称（公章）：

日期：

格式15

## 项目业绩

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此业绩必须按招标文件要求提供相关证明材料。

2、如被发现虚假将取消中标资格。

投标人名称（公章）：

日期：

格式16

## 项目负责人及管理技术人员

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人需附上有关个人学历、职称等证明文件复印件

投标人名称（公章）：

日期：

格式17

## 货物清单

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 产地 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：

格式18

## 技术条款响应一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件 技术条款 | 投标响应文件 技术条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、偏离情况项填写“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”，说明项中填写原因。

2、本表必须对应招标文件第二章“用户需求书”中的技术要求填写。

投标人名称（公章）：

日期：

附件1

## 政府采购投标担保函（包  ）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于              （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的        项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币            元（大写               ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起      个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                   法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

附件2

## 政府采购履约担保函（包   ）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于      年      月      日签定编号为的《                   政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在                   年          月            日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                    。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的       %数额为      元（大写      ），币种为          。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后      日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供             部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料。在             工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部门免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为     法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日